SX3050数字式等电位测试仪
一、特性
SX3050数字式等电位测试仪又名微欧计、欧姆计、直流接地电阻测试仪，采用最微处理机技术，四线法测试，安全精密可靠。是检测设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间等电位联结质量的专用仪表，也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻，变压器直流电阻，还可以测量开关、插座触点的接触电阻、线圈、金属导线、焊接点等低值电阻。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。还具备测量直流电压和交流电压功能。
SX3050数字式等电位测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示，一目了然。能存储500组数据，电阻测量范围：0.0001Ω～30KΩ，直流电压范围：0.0～1000V，交流电压范围：0.0～750V。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

二、量程及技术规格

	功    能
	金属构件之间等电位联结电阻测试，低值电阻测试，地网地极间连接导体的电阻测试，接触电阻测试等

	直流电阻量程
	0.0001Ω～30.00KΩ    精度±1%rdg±5dgt 

	电阻分辨率
	0.0001Ω

	检测方法
	四线法测试

	测试电流
	≥1A

	开路电压
	≤7V

	功    率
	测量功率≤15W

	直流电压量程
	0.0V～1000V DC        精度±1.5%rdg±5dgt

	直流电压分辨率
	0.1V

	交流电压量程
	0.0V～750V AC         精度±1.5%rdg±3dgt

	交流电压分辨率
	0.1V

	电    源
	DC 6V 4.5Ah大容量电池 连续待机100小时以上

	背    光
	可控灰白屏背光，适合昏暗场所使用 

	显示模式
	4位超大LCD显示，灰白屏背光

	测量指示
	测量中LED闪烁指示，LCD倒计数显示

	LCD尺寸
	108mm×65mm

	仪表尺寸
	长宽高：277.2mm×227.5mm×153mm

	测试线长
	红色5m，黑色5m各2条

	测量时间
	电阻测试：约3秒/次；电压测试：约2次/秒

	USB接口
	具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 

	通 讯 线
	USB通讯线1条

	数据存储
	500组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满

	数据查阅
	数据查阅功能：“MR”符号显示

	溢出显示
	超量程溢出功能：“OL”符号显示

	报警功能
	测量值超过报警设定值时发出报警提示

	电池电压
	电池电量实时显示，电池电压低时提醒及时充电

	自动关机
	“APO”指示，开机15分钟后自动关机

	功    耗
	待机: 30mA Max(背光关闭)

	
	开机开背光: 43mA Max

	
	测量：2A Max(背光关闭)

	质    量
	仪表： 2397g(含电池)

	
	测试线：850g(含简易测试线)

	
	仪表箱：1200g

	工作温湿度
	-10℃～40℃；80%rh以下

	存放温湿度
	-20℃～60℃；70%rh以下

	过载保护
	C1-C2 P1-P2各端口间AC 280V/3秒

	绝缘电阻
	10MΩ以上(电路与外壳之间500V)

	耐    压
	AC 3700V/rms(电路与外壳之间)

	电磁特性
	IEC61010-4-3，无线频率电磁场≤1V/m 

	适合安规
	IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 


三、装箱单

	仪表
	1台

	仪表箱
	1个

	监控软件光盘
	1份

	USB通讯线
	1条

	测试线
	4条（红色5m，黑色5m各2条）

	充电器
	1 个

	说明书、保用证
	1套


PAGE  
1

